上 海 第 二 工 业 大 学

申 购 大 型 精 密 仪 器 设 备

可行性论证报告

申请单位      上海电子废弃物资源化协同创新中心

负责人                  王景伟

仪器名称                热重分析仪

档案号                案卷顺序号

填表时间    2017  年    2    月    25   日

- 申请仪器设备概况

| 仪器设备名称 |  | 中文 热重分析仪 外文 TGA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价 格 |  | 35.5万RMB |  | 用 途 （教学或科研） |  | 科学与教研 |  |
| 国 别 |  | 美国 | 厂 商 | PerkinElmer | 型号 | TGA4000 |  |
| 拟安装地点 |  | 协同创新实验大楼 |  |  |  |  |  |
| 使用部门 |  | 电废中心 |  | 性 质 （服务、科研、教学） |  |  | 科研、教学 |
| 项目负责人 |  | 王景伟 |  | 管理人 | 苑文仪 |  |  |
| 主要技术指标 | 1.1 温度范围：室温-1000 ºC 1.2 天平测样范围: 1500 mg 1.3 最大升温速率: 200 ºC/min 1.4 温度准确度：±1 ºC 1.5 温度精度：±0.8 ºC 1.6 天平准确度：±0.02% 1.7 天平称量精度：±0.01% 1.8 天平动态漂移：<50 μg 1.9 冷却时间：1000 ºC到 100 ºC 小于 8 分钟 1000 ºC 到 30 ºC 小于15分钟 1.10 气氛：静态或者动态，包括氮、氩、氦、二氧化碳、空气、氧或其他惰性或活性气体 1.11 气体质量流量控制器：程序控制和改变气体流速和压力，进行气体切换，气体流速0-200 ml/min 1.12 拓展功能：可拓展与FTIR、GCMS联用功能，进行定量定性研究、逸出气分析。 |  |  |  |  |  |  |
| 用 途 | 用于分析各类材料在特定的气氛条件和升温速率下，重量的变化情况。 |  |  |  |  |  |  |

二、可行性论证项目

| 1．工作任务对该仪器设备需要的必要性，紧迫性及预计仪器的工作量（小时/年） 该仪器可用于经常性的研究生及教师科研、本科生教学。 上海第二工业大学目前为本科生和研究生开设多门实验课程，如《固体废弃物处理与处置实验》、《电子废弃物资源化实验》、《材料化学实验》、《仪器分析实验》、《材料分析与测试实验》、《水污染控制工程实验》、《环境监测实验》、《危险废物处理处置实验》等，这些实验课程内容丰富，涵盖面很广。尽管目前拥有环境化学分析方面众多的先进仪器设备，但是原有热重分析仪服务近10年，设备测试精确度和效率明显下降，维修成本较大。我校在电子废物以及固体废物物料热力学分析测试方面非常欠缺。热重分析仪是一种利用热重法检测物质温度-质量变化关系的仪器，其使用可大大扩展学生实验内容，为固体废物资源化、危险废物鉴别、环境化学及材料化学的测试提供极大方便。 上海第二关于大学多位老师从事固体废物处理处置、电子废弃物处理与处置、环境污染控制与治理、环境功能材料等研究，分析实验体系中物质热力学物理特征，该仪器将带来极大便利，且可以提供环境样品检测共享，以服务上海金桥出口加工区为平台和基点，辐射到周边地区，为电子产品制造业及电子废物处理处置企业提供服务。 预计仪器的工作量为1200（小时/年）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．各类工作人员的配备及技术力量，管理能力及人员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓 名 |  | 职 务 |  |  |  | 姓 名 |  | 职 务 |
| 部门负责人 |  | 王景伟 |  | 教 授 |  |  |  |  |  |  |
| 学科带头人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专职管理人 |  | 苑文仪 |  | 副研究员 |  |  |  | 实 验 （ 操 作 ） 技 术 人 员 |  |  |
| 教 师 （ 工 程 师 ） |  | 白建峰 |  | 教 授 |  |  |  |  |  | 白建峰 |
|  |  | 张承龙 |  | 教 授 |  |  |  |  |  | 张承龙 |
|  |  | 庄绪宁 |  | 讲 师 |  |  |  |  |  | 苑文仪 |
|  |  | 宋小龙 |  | 副研究员 |  |  |  |  |  | 庄绪宁 |
|  |  | 马 恩 |  | 讲 师 |  |  |  |  |  | 张晓娇 |
|  |  | 赵 静 |  | 讲 师 |  |  |  |  |  | 马 恩 |
|  |  | 吴雯杰 |  | 讲 师 |  |  |  |  |  | 陈 钦 |
|  |  | 陈 钦 |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 顾卫华 |
|  |  | 关 杰 |  | 教 授 |  |  |  |  |  |  |
| 人员培训计划 |  | 拟外出培训人员 |  |  |  |  |  | 苑文仪 张晓娇 顾卫华 |  |  |
|  |  | 培 训 计 划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 维 修 能 力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．安装使用的环境及设施条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 安装需要条件 |  |  |  |  |  | 具备情况 |  | 拟改进措施 |  |
| 房屋面积 | 5 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水 | 不需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 | 220v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调 | 不需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地板 | 不需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．经费落实情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主 机 |  | 配套设备及设施 |  |  | 维修费（元/年） |  | 总 计 |
| 需要经费（元） |  |  | 35.5万元 |  |  |  |  |  |  | 35.5万元 |
| 经费来源 |  |  | 协同创新中心平台经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费承担能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．选型理由： （国内外该种仪器的比较，校内及上海地区该种仪器的情况，选型的理由等） 本次调研了三家公司的产品，分别是美国PerkinElmer，日本岛津和瑞士梅特勒。 PerkinElmer的热分析性能优异，质量可靠，拥有很高的占有率。如上海交通大学，复旦大学，华东师范大学，同济大学等高校；上海市计量测试技术研究院，上海市质检院，上海市出入境检验检疫局等政府机构；陶氏化学，美孚石油，汉高等知名跨国企业均使用的PerkinElmer公司的热重分析仪，受到了广大用户的一致好评和认可。 日本岛津公司的热重分析仪市场占有率较低，仪器性能及寿命较短。 瑞士梅特勒公司的热重分析仪的重量漂移较大，稳定性不如上述两家，且很多客户反应其公司售后团队变动较大，服务不是很及时。 综上，本次调研决定购买美国PerkinElmer公司的TGA4000型热重分析仪。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．投资效益预测 该仪器可用于经常性的本科生教学及教师科研。可在《固体废弃物处理与处置实验》、《电子废弃物资源化实验》、《材料化学实验》、《仪器分析实验》、《材料分析与测试实验》、《环境监测实验》、《危险废物处理处置实验》等课程中，广泛用于本科生和研究生教学。 电子废弃物资源化协同创新中心多位老师从事环境分析。固体废物资源化等研究，尤其对样品组分及资源化产品进行表征分析。使用教师包括王景伟、张承龙、白建峰、苑文仪、陈钦、吴雯杰、陈胜文、关杰、马恩、庄绪宁、赵静、张晓娇、顾卫华等。 该仪器的购置可为本科教学工作和老师的科研工作提供方便，对我中心及环境学院的教学科研水平和质量的提高有很大帮助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三．可行性论证会结论

| 通过对多家单位类似仪器的调查、预实验及比较，本报告中选用的仪器型号准确，论证充分，各项功能考虑清楚，仪器主机及相关的配套附件配置齐全，完全可以满足该学科进行研究和教学使用。 经专家们的讨论，一致同意购买。 主持人（签字） 姓名 职务 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参 加 论 证 会 人 员 名 单 | 姓 名 |  |  |  |  |  |
|  | 职 务 |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 |  |  |  |  |  |
|  | 职 务 |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 |  |  |  |  |  |
|  | 职 务 |  |  |  |  |  |

四．审核审批意见

学部（学院、中心、馆、所）意见： 签字 （盖章） 年 月 日

经费主管职能部门意见 ： 签字 （盖章） 年 月 日

分管校领导审批意见： 签字 （盖章） 年 月 日