询价文件

项目名称：接触角测定仪

上海第二工业大学招标管理办公室

2017年4月

附件1                       投标书

上海第二工业大学：

（报价单位全称）授权（全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）招标的有关活动，并对

进行投标。为此：

- 我方提供报价须知规定的全部报价文件：报价文件一式三份，其中一份正本、二份副本；

- 投标货物的总投标价为（大写）：元整人民币，供货日期为：      。

- 我方保证遵守报价须知中的有关规定。

- 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我方愿意履行自己在报价文件中的全部承诺和责任。

- 本投标自开标之日起90个日历日内有效。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

报价单位授权代表签字：

报价单位名称（盖公章）：

日期：年月日

附件2                     报价一览表

报价单位名称：__________________________

项目名称：接触角测定仪

| 序号 | 报价项目名称 | 数量 | 报价 （RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接触角测定仪 | 1台 | 大写： 小写： |  |  |
| 2 | 交货期（日历天） |  |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |  |

货币单位：元

注：

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对应谈单位缺漏项的金额给予补偿。

报价单位授权代表签字：

报价单位名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

附件3技术规格及商务条款偏离表

报价单位名称：____________

| 序号 | 名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价单位授权代表签字：

报价单位名称（盖公章）：

日期：年月日

附件4              接触角测定仪项目需求

- 技术规格

1、接触角测量范围：0~180度

*2、接触角测量分辨率：0.01度

3、表面张力测量范围（悬滴法）：0~2000mN/m（毫牛顿/米）

4、样品台控制

a）前后移动手动，行程50mm，精度0.1mm

b）左右移动手动，行程50mm，精度0.1mm

c）上下移动手动，行程25mm，精度0.1mm

d）水平调整水平脚调整平台水平

e）样品台尺寸 70mm×100mm，无控温系统

*5、进样器控制

a）上下移动手动部分：齿条，行程30mm，精度0.1mm

b）全自动精确进样系统（精度0.1微升，步进7纳升）

*6、CCD光学系统

a）光学放大 0.7－4.5×连续变倍（仅变倍参数，内置还有放大后置镜）图像放大率：50－318piexl/mm

*b）CCD参数 USB2.0制式700线工业CCD25帧/秒的速度（可选配更高速度的CCD）

7、背景光控制

a）光源 LED可调单色冷光源

b）镜头前后调整手动，行程10mm，精度0.1mm

c）镜头上下调整手动，行程10mm，精度0.1mm

d）镜头俯视调整手动倾角平台

8、软件部分

a）测量方式半角量角法、半角量高法、自动测量法、五点拟合法

b）动态视频测量自动触发视频速度：25帧/秒

c）间隔存储 1－3600秒可选

d）动态接触角前进角和后退角，如需测量滚动角、应选配360度旋转平台

e）左右角对比计算左右角并取平均值

f）液滴量控制软件控制，精度0.1微升

g）表面自由能 owens二液法（其他方法可选择）

h）曲面校正凹凸面接触角测量

*i）软件升级终身免费升级

9、仪器整体结构中包含七维运动调整模式

注意：其中标* 号的为必须满足的技术参数。

- 安装、调试、验收

  - 合同签订后 10 个工作日内，向用户发出提供场地准备和安装要求的通知，并由工程师至现场指导，确保场地符合安装要

  - 发货前向用户提供详细的设备供货清单，并随设备提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册。当货物到达用户指定的安装现场后，双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收。

  - 在接到用户安装通知后5个工作日内响应，10个工作日内免费完成装机调试。最终验收技术指标按标书（标书编号：）及技术资料所述内容为准。

  - 仪器安装调试验收完成以后，派遣专业技术人员到用户所在地进行免费集中培训，使其能熟练掌握仪器的各项性能（包括硬件和软件），培训时间和培训人数根据需要确定，但培训时间不少于1天。培训资料主要包含：“现场培训教参”、“技术服务内容”、“用户培训计划”、“系统维护手册”。

三．保修

- 按合同约定，自验收报告签署之日起提供2年的质保期,并提供终身维修。

- 质保期内，非人为因素导致的仪器故障，所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）均由供方承担。

- 质保期内安装的任何零配件，都应是其货物生产厂家原产或经认可的，并解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

- 质保期满前免费对仪器进行全面的检测、保养和维护，同时出具仪器各项性能测试报告，并提出相应的使用建议，确保仪器在质保期外能够更好地运行。

- 质保期后，如机器发生故障，提供免费维修服务，只收取零配件费用。所有的替代零配件保证是厂家认可并全新未经使用的。

- 至少提供一次免费拆装、搬迁、调试服务。

- 维修响应时间不超过2天。